Załącznik nr 2

|  | Pakiet nr 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia* | Typ / Producent | Ilość | Cena jedn. netto | vat | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| 1 | Diatermia chirurgiczna |  | 1 szt. |  |  |  |  |

*sprzęt spełnia parametry techniczne z Załącznika nr 7

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Wykonawcy)

Załącznik nr 2

|  | Pakiet nr 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia* | Typ / Producent | Ilość | Cena jedn. netto | vat | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| 1 | Lampa czołowa |  | 1 szt. |  |  |  |  |

*sprzęt spełnia parametry techniczne z Załącznika nr 7

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Załącznik nr 2

|  | Pakiet nr 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia* | Typ / Producent | Ilość | Cena jedn. netto | vat | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| 1 | Zestaw hemopomp turbinowych |  | 1 szt. |  |  |  |  |

*sprzęt spełnia parametry techniczne z Załącznika nr 7

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Załącznik nr 2

|  | Pakiet nr 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia* | Typ / Producent | Ilość | Cena jedn. netto | vat | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| 1 | Aparat do mierzenia krzepliwości krwi |  | 3 szt. |  |  |  |  |

*sprzęt spełnia parametry techniczne z Załącznika nr 7

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Wykonawcy)

Załącznik nr 6

Formularz cenowy

Oferowane ceny na poszczególne pakiety w przetargu na  dostawę aparatury medycznej  wynoszą :

- Pakiet nr 1

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 2

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 3

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 4

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Termin płatności oferowany przez Wykonawcę dla Zamawiającego do 30 dni.

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7

| Nazwa urządzenia: Diatermia chirurgiczna ELK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent | Podać | Bez oceny |  |
|  | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
|  | Rok produkcji: 2018, sprzęt fabrycznie nowy | Tak | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Cięcie monopolarne każdego rodzaju z automatycznym dopasowaniem mocy | Maks. 300W | Bez oceny |  |
|  | Możliwość integracji z przystawką umożliwiającą rozszerzenie diatermii o dowolne dwa gniazda przyłączeniowe np. gniazda monopolarne | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o przystawkę do preparowania za pomocą jałowego płynu, zastosowanie w chirurgii narządów miąższowych, limfadenektomii, HybrydKnife obsługiwanej z poziomu diatermii | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim z wgraną skróconą instrukcją obsługi poszczególnych trybów cięcia oraz koagulacji w aparacie | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o moduł do preparowania i zamykania dużych naczyń do 7 mm | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Dane liczbowe o rezystancji połączenia elektrody neutralnej w [Ω] w przypadku stosowania elektrody neutralnej jednorazowej | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 40 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | Tak | Bez oceny |  |
|  | Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej min. 120 W | Tak | Bez oceny |  |
|  | Funkcja „Focus View” – pokazywanie parametrów pracy na wyświetlaczu tylko aktualnie aktywowanego instrumentu lub mocniejsze podświetlanie wyświetlacza z aktualnie aktywowanym instrumentem | Tak | Bez oceny |  |
|  | Koagulacja bipolarna | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ilość gniazd przyłączeniowych wymiennych | Monopolarne/uniwersalne – min. 1 Bipolarne uniwersalne – min. 2 Bierne uniwersalne – min. 1 | Bez oceny |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28,5 mm (bez dodatkowych adapterów) | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Gniazdo neutralne uniwersalne wyposażone w element przesuwny, który w zależności od położenia pozwalające na podłączenie wtyku o śr.6,35 mm (typu ERBE, EMED, BOWA) lub wtyku z 2 pinami (typu Valleylab, Olympus) | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Moc dla cięcia monopolarnego | Maks. 300 W | Bez oceny |  |
|  | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w całym dostępnym zakresie mocy we wszystkich trybach monopolarnych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia – co najmniej 3 rodzaje dla trybu (monopolarnego): mikrochirurgiczny, zwykły, intensywny | Tak | Bez oceny |  |
|  | Program umożliwiający wykonywanie dwóch koagulacji monopolarnych z dwóch uchwytów monopolarnych niezależnie od siebie | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość regulacji hemostazy ciętej tkanki w skali min. 6-stopniowej dla każdego dostępnego trybu cięcia monopolarnego i bipolarnego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej cięcia i koagulacji do różnych parametrów zewnętrznych np. właściwości tkanki | Tak | Bez oceny |  |
|  | Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji monopolarnej do 120 W | Tak | Bez oceny |  |
|  | Funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych z regulacją opóźnienia do min. 3 sek. krokiem co maks. 0,1 s | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju koagulacji – co najmniej 4 rodzaje: mikrochirurgiczna, łagodna, intensywna, natryskowa | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość regulacji intensywności koagulacji trybu cięcia monopolarnego w skali min. 2-stopniowej dla każdego w/w rodzaju koagulacji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość przełączania między dwoma podprogramami w ramach danego programu pracy poprzez jednoczesne naciśnięcie dwóch przycisków na uchwycie monopolarnym oraz przycisk w włączniku nożnym | Tak/Nie | Tak – 30 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Optyczny wskaźnik pracy urządzenia z możliwością odczytu mocy użytej | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa zróżnicowana dla różnych rodzajów pracy urządzenia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna nieprawidłowej pracy urządzeń z opisem słownym błędów w języku polskim | Tak | Bez oceny |  |
|  | Dodatkowy rodzaj, tryb koagulacji monopolarnej przeznaczony do rozcinania warstw tkanek z hemostazą porównywalną do osiąganej przy użyciu noża harmonicznego o mocy maks. 60 W | Tak | Bez oceny |  |
| III | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowa uniwersalna, dzielona o powierzchni min. 80 cm² z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym o wymiarach min. 20 cm². Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń – 100 szt. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej dł. min. 4 m – 1 szt. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wielorazowy uchwyt monopolarny z min. dwoma przyciskami, kablem oraz wtyczką umożliwiającą podłączenie do gniazda uniwersalnego – 1 szt. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wielorazowa elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 2x6 mm, długość 45 – 50 mm, do uchwytów z pozycji III.3 – 5 szt. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wielorazowa elektroda szpatułkowa, prosta, izolowana, 2,3x19 mm, długość 45 – 50 mm, do uchwytów z pozycji III.3 – 10 szt. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wielorazowa elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,5x3 mm, wolframowa, długość 40 - 50 mm, do uchwytów z pozycji III.3 – 1 szt. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Jednorazowa elektroda szpatułkowa, z powłoką nieprzywierającą, prosta, izolowana, 2,3x19 mm, długość 40 – 50 mm, do uchwytów z pozycji III.3 – 20 szt. | Tak | Bez oceny |  |
| IV | Pozostałe |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

………………………………………

( podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy )

Załącznik nr 7

| Nazwa urządzenia: Aparat do mierzenia krzepliwości krwi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Blok Operacyjny |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać | Bez oceny |  |
| 2. | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
| 3. | Rok produkcji: 2018, sprzęt fabrycznie nowy | Tak | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Aparat do pomiaru czasu krzepnięcia krwi | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Dwie niezależne komory pomiarowe | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 3. | Podwójny detektor | Tak | Bez oceny |  |
| 4. | Zasilanie sieciowe | Tak | Bez oceny |  |
| 5. | Zakres pomiarowy min. 0-1500 sek | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | Ekran do prezentacji pomiarów | Tak | Bez oceny |  |
| 7. | Możliwość wprowadzania ID pacjenta i obsługi | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 8. | Czytnik kodów paskowych wewnątrz aparatu | Tak | Bez oceny |  |
| 9. | Pamięć pomiarów, ID pacjenta i obsługi | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 10. | Elektroniczne testowanie i kontrola aparatu (wraz z niezbędnym wyposażeniem do wykonania QC) | Tak, min. 1 zestaw na 3 aparaty | Bez oceny |  |
| 11. | Aparat kompatybilny pod względem użycia jednakowych probówek z aparatami ACTALYKE MINI II będącymi na wyposażeniu Zamawiającego | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| III | Pozostałe |  |  |  |
| 1. | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
| 2. | Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak , podać | 24 m-ce 0 pkt. 36 m-cy 10 pkt. |  |
| 3. | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
| 4. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
| 5. | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
| 7. | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
| 8. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 9. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
| 10. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |
| 11. | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
| 12. | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

………………………………………

( podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy )

Załącznik nr 7

| Nazwa urządzenia: Lampa czołowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Blok operacyjny |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać | Bez oceny |  |
| 2. | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
| 3. | Rok produkcji: 2018, sprzęt fabrycznie nowy | Tak | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Chirurgiczna lampa czołowa | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Źródło światła LED | Tak | Bez oceny |  |
| 3. | Maksymalne natężenie światła | Min. 100 000 lux | Wartość największa – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Wartość graniczna – 0 pkt. |  |
| 4. | Temperatura barwowa | Min. 5000 °K | Bez oceny |  |
| 5. | Żywotność baterii | Min. 6 godzin | Bez oceny |  |
| 6. | Baterie kompatybilne z lampami DayLite HDi posiadanymi przez Zamawiającego | Tak/Nie | Tak – 20 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 7. | Zintegrowany wskaźnik stanu baterii | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 8. | Płynna regulacja ściemniania | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 9. | Akumulatory litowo-jonowe | Tak | Bez oceny |  |
| 10. | Dwie opaski czołowe | Tak | Bez oceny |  |
| III | Pozostałe |  |  |  |
| 1. | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
| 2. | Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak , podać | 24 m-ce 0 pkt. 36 m-cy 10 pkt |  |
| 3. | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
| 4. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
| 5. | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
| 7. | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
| 8. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 9. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
| 10. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |
| 11. | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
| 12. | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Wykonawcy

Załącznik nr 7

| Nazwa urządzenia: Zestaw hemopomp turbinowych do wspomagania serca |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Blok operacyjny |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać | Bez oceny |  |
| 2. | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
| 3. | Rok produkcji: 2018, sprzęt fabrycznie nowy | Tak | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Zestaw hemopomp turbinowych do wspomagania serca | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Pompy do 30 dniowego wspomagania jedno- , dwu-komorowej pracy serca z możliwością zastosowania ECMO | Tak | Bez oceny |  |
| 3. | Urządzenie posiadające atest CE do 30 dniowego wspomagania VAS i ECMO u dorosłych i dzieci | Tak | Bez oceny |  |
| 4. | Konsola sterująca z miernikiem przepływu i uchwytem do pompy | Tak, 3 szt. | Bez oceny |  |
| 5. | Centryfugalne pompy wykorzystujące magnetycznie lewitujące łożyska | Tak, 3 szt. | Bez oceny |  |
| 6. | Monitor/komputer monitorujący pracę zestawu | Tak, 1 szt. | Bez oceny |  |
| III | Pozostałe |  |  |  |
| 1. | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
| 2. | Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak Podać | 24 m-ce 0 pkt 36 m-cy 10 pkt. |  |
| 3. | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
| 4. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
| 5. | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
| 7. | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
| 8. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 9. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
| 10. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |
| 11. | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
| 12. | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Wykonawcy

Załącznik nr 7

| Nazwa urządzenia: Aparat do mierzenia krzepliwości krwi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Blok Operacyjny |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać | Bez oceny |  |
| 2. | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
| 3. | Rok produkcji: 2018, sprzęt fabrycznie nowy | Tak | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Aparat do pomiaru czasu krzepnięcia krwi | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Dwie niezależne komory pomiarowe | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 3. | Podwójny detektor | Tak | Bez oceny |  |
| 4. | Zasilanie sieciowe | Tak | Bez oceny |  |
| 5. | Zakres pomiarowy min. 0-1500 sek | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | Ekran do prezentacji pomiarów | Tak | Bez oceny |  |
| 7. | Możliwość wprowadzania ID pacjenta i obsługi | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 8. | Czytnik kodów paskowych wewnątrz aparatu | Tak | Bez oceny |  |
| 9. | Pamięć pomiarów, ID pacjenta i obsługi | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 10. | Elektroniczne testowanie i kontrola aparatu (wraz z niezbędnym wyposażeniem do wykonania QC) | Tak, min. 1 zestaw na 3 aparaty | Bez oceny |  |
| 11. | Aparat kompatybilny pod względem użycia jednakowych probówek z aparatami ACTALYKE MINI II będącymi na wyposażeniu Zamawiającego | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| III | Pozostałe |  |  |  |
| 1. | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
| 2. | Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak , podać | 24 m-ce 0 pkt. 36 m-cy 10 pkt. |  |
| 3. | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
| 4. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
| 5. | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
| 7. | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
| 8. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 9. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
| 10. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |
| 11. | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
| 12. | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

………………………………………

( podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy )