Załącznik nr 2

|  | Pakiet nr 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia* | Ilość szt. | Cena jedn. netto | vat | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| 1 | Aparat UKG wysokiej klasy | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat UKG średniej klasy | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

*sprzęt spełnia parametry techniczne z Załącznika nr 7

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Wykonawcy)

Załącznik nr 2

|  | Pakiet nr 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia* | Ilość szt. | Cena jedn. netto | vat | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| 1 | Aparat UKG | 1 |  |  |  |  |

*sprzęt spełnia parametry techniczne z Załącznika nr 7

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Załącznik nr 2

|  | Pakiet nr 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia* | Ilość szt. | Cena jedn. netto | vat | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| 1 | Echokardiograf 1 typ | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Echokardiograf 2 typ | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Echokardiograf przyłóżkowy | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

*sprzęt spełnia parametry techniczne z Załącznika nr 7

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Załącznik nr 5

………………………..

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że posiadamy dokumenty dopuszczające aparaty UKG  (nr sprawy 84/EZP/18) do używania  i obrotu na terenie Polski oraz, że jesteśmy gotowi do dostarczenia tych dokumentów na każde żądanie zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia

…………………. dn.   …………….                                    ……………………………………

(miejscowość)                             (data)                                                     (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy)

Załącznik nr 6

Formularz cenowy

Oferowane ceny na poszczególne pakiety w przetargu na  dostawę aparatów UKG wynoszą :

- Pakiet nr 1

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 2

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 3

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Termin płatności oferowany przez Wykonawcę dla Zamawiającego do 30 dni.

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7

| Nazwa urządzenia: Aparat UKG wysokiej klasy Pakiet nr 1 poz.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Pracownia echokardiografii |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent | Podać | Bez oceny |  |
|  | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
|  | Rok produkcji: 2018, sprzęt fabrycznie nowy | Tak | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | #### Aparat stacjonarny, na kołach, przeznaczony do badań kardiologicznych i naczyniowych o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze | #### Tak | Bez oceny |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości, o przekątnej 22” oraz minimalnej rozdzielczość 1920x1080 pikseli | Tak, możliwość obrotu monitora względem klawiatury, możliwość pochylenia monitora, możliwość zmiany położenia monitora w poziomie, regulacja w zakresie podnoszenia i obniżania klawiatury wraz z monitorem | Bez oceny |  |
|  | Niezależne gniazda do podłączenia głowic obrazowych | Min. 3 | Bez oceny |  |
|  | Gniazdo do podłączenia głowicy ołówkowej „ślepego” Dopplera CW | Tak | Bez oceny |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy aparatu | 1,5 do 18 MHz | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania | Min. 36 cm | Bez oceny |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D (frome rate) | Min. 6000 | Bez oceny |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli dla dorosłych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wejście zewnętrznego sygnału EKG | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Powiększenie obrazu minimum 8 razy w stosunku do jego rzeczywistej wielkości | Tak | Bez oceny |  |
|  | Waga aparatu maks. 130 kg | Tak | Bez oceny |  |
|  | Regulacja w zakresie konsoli wraz z monitorem z blokadą ustawionego położenia. Wbudowany dotykowy panel kontrolny o przekątnej min. 12cali | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zasilanie sieciowe | Min. 220 – 240 V | Bez oceny |  |
| III | Archiwizacja |  |  |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB | Tak | Bez oceny |  |
|  | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach DICOM wraz z automatycznie załączonym oprogramowaniem do przeglądania obrazów DICOM | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zapis obrazów w postaci surowych danych echograficznych celem m. in. analizy regionalnej na stacji roboczej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Lokalne Archiwum Pacjentów | Kompatybilne archiwum z zewnętrznym systemem do postprocessing-u, zapewniony dostęp do obrazów “raw data”, zaawansowana analiza postprocessingowa, 3- poziomowy system organizacji przechowywania danych | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach jpeg i avi na pamięciach typu USB Pendrive | Tak | Bez oceny |  |
|  | Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 z obsługą co najmniej: - DICOM 3.0 - SEND/RECEIVE - DICOM 3.0 - QUERY/RETRIEVE - DICOM 3.0 - Storage Commitment - DICOM 3.0 - Modality WORKLIST | Tak | Bez oceny |  |
|  | ##### Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D | Min. 10000 obrazów | Bez oceny |  |
|  | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler | Min. 5000 obrazów | Bez oceny |  |
|  | Pojemność pamięci CINE w prezentacji M Mode | Min. 600 s | Bez oceny |  |
| IV | Tryby obrazowania i prezentacji |  |  |  |
|  | #### Tryb 2D (B - mode) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Podział ekranu na dwa i cztery niezależne obrazy | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zakres dynamiki systemu | Min. 300 dB | Wartość wyższa od 360 dB – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej prezentacji B | Min. 2000 | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne z głowicy liniowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie w technice drugiej harmonicznej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie 2D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb 2D+M, M-mode | Tak | Bez oceny |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | M-mode „krzywoliniowy” współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego, Strain, Strain Rate | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Kolor M-mode | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie | Min. 10 m/s | Bez oceny |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem | Tak | Bez oceny |  |
|  | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta | Min. w zakresie od ± 0° do ± 88° | Bez oceny |  |
|  | Regulacja wielkości bramki | W zakresie min. 1 do 15 mm | Bez oceny |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° | Min. 12 [m/s] | Bez oceny |  |
|  | Funkcja korekcji kąta | Min. ±80° | Bez oceny |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie przepływów w technice niedopplerowskiej z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Tkankowy Doppler Spektralny | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tkankowy Doppler Kolorowy | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu. Parametryczny algorytm do analizy ilościowej globalnej i regionalnej kurczliwości ścian Bazuje na technologii śledzenia markerów akustycznych obrazowania tkankowego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb 3D w czasie rzeczywistym dedykowany do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (3D kolor) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe serca w czasie rzeczywistym z głowicy sektorowej objętościowej, 3 płaszczyzny uzyskane jednoczasowo z obrazu wolumetrycznego z możliwością ich dowolnego przesuwania i rotacji w czasie rzeczywistym | Tak | Bez oceny |  |
|  | Jednoczasowe obrazowanie 3 projekcji koniuszkowych 2D, 2D + kolor Doppler, 2D + Dopler tkankowy w czasie rzeczywistym z jednego cyklu serca | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Obrazowanie w czasie rzeczywistym pełnej objętości serca aktualizowane z jednego cyklu pracy serca | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie tomograficzne serca min. 10 warstw jednocześnie | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | Tak | Bez oceny |  |
|  | Elektroniczna rotacja obrazowania bez konieczności obrotu głowicą – dostępne na głowicy matrycowej przezklatkowej i przezprzełykowej z konsoli aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy | Tak | Bez oceny |  |
| V | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami |  |  |  |
|  | ##### Pomiary ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pomiary kardiologiczne | w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO w prezentacji M: EF, CO | Bez oceny |  |
|  | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego | kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs naczyniowe: PS, ED, PI, RI | Bez oceny |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA | Tak | Bez oceny |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Raport z badania naczyniowego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań kardiologicznych dorosłych oraz badań naczyniowych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia frakcji wyrzutowej lewej komory serca z zastosowaniem technologii śledzenia markerów ultrasonograficznych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do farmakologicznej próby obciążeniowej i wysiłku fizycznego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej z głowicy sektorowej objętościowej z możliwością jednoczesnej akwizycji minimum 2 projekcji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obliczenia parametrów Longitudinal Global Strain. Prezentacja wyników w postaci wykresu Bull eye w oparciu o obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) metodą śledzenia markerów akustycznych speckle tracking. | Tak | Bez oceny |  |
| VI | Głowice |  |  |  |
|  | ##### Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica wolumetryczna 3D/ 4D do badań kardiologicznych dorosłych, o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min. 1,5 – 5,0 MHz | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głębokość obrazowania | Nie mniej niż 30 cm | Bez oceny |  |
|  | Kąt pola obrazowania | Nie mniej niż 90º | Bez oceny |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-dopplera (triplex) | Tak/Nie | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz | Min. 5000 | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym 3 płaszczyzny jednocześnie | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w trybie kolor Doppler | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowica matrycowa przezprzełykowa 3D/4D szerokopasmowa Pasmo min. 3 – 8 MHz,• zasięg do min. 20 cm, kąt obrazowania min. 900, aplikacje min.: kardiologia, naczynia wieńcowe, kontrast LVO, wszystkie tryby pracy, Duplex, obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym 3 płaszczyzny jednocześnie | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Vivid E9 – 50 pkt. Triplex z PW i CWD – 10 pkt. |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ilość kryształów | Min. 2500 | Bez oceny |  |
|  | Zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania ze skokiem co 1° w zakresie kąta min. od 0° do 180° | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowica convex Szerokopasmowa, pasmo min. 1,5 – 6,0 MHz, obrazowanie fundamentalne i harmoniczne, ilość kryształów min. 190, zasięg min. 45 cm, kąt widzenia min. 55° | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Vivid E9 – 25 pkt. |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa Pasmo min. 2,5 – 10,0 MHz, obrazowanie fundamentalne i harmoniczne, ilość kryształów min. 192, zasięg min. 12 cm, pole widzenia 45 mm | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Vivid E9 – 25 pkt. |  |
| VII | Stacja robocza |  |  |  |
|  | Zewnętrzna stacja robocza umożliwiająca podłączenie urządzeń diagnostyki obrazowej oparta na transmisji danych DICOM wyposażona w dwa monitory min. 20’, drukarkę, CD/DVD oraz macierz dyskowa min. 4 TB, system min. Windows 10 Professional, karta graficzna min. NVIDIA Quadro | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kompatybilność i integracja z posiadaną w pracowni Zamawiającego siecią stacji EchoPac | Tak/Nie | Tak – 50 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zarządzania danymi pacjenta (edycja, kody badań itp.) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tworzenie raportów badań oraz możliwość wydruku | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pełny arkusz kalkulacyjny wykonywanych badań wraz z możliwością tworzenia własnych kalkulacji pomiarowych w technice dwuwymiarowej, minimum: - analizę ROI - analizę wysiłkową - analizę dwuwymiarowych obrazów serca - analizę odkształcenia i synchronii przy użyciu nowej technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczna analiza funkcji kurczliwości lewej komory 2D i 3D bazująca na funkcji śledzenia markerów ultrasonograficznych. Wynik w postaci wykresu „Bull-Eye” | Tak | Bez oceny |  |
|  | Strain, Strain Rate z analizą ilościową (minimum 6 krzywych). Inne funkcje bazujące na Dopplerze Kolorowym Tkankowym | Tak | Bez oceny |  |
|  | Analiza obrazów 3D i 4D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Analiza ruchu markerów ultrasonograficznych na pętlach 4D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Analiza masy LV na danych 4D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Analiza objętości RV na danych 4D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Analiza 3D zastawki mitralnej lub aortalnej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do obliczenia parametrów indeks pracy oraz wydajności pracy mięśnia sercowego z możliwością oceny krzywej ciśnienie / odkształcenie | Tak/Nie | Tak – 15 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
| VIII | Możliwości rozbudowy |  |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy o oprogramowanie do obliczenia parametrów 4D strain zawierające następujące parametry strain: - powierzchniowy (area strain), podłużny (longitudinal strain), obwodowe (area circumferential), radialne (area radial), obrotowe (area twist), torsion strain. Wszystkie wyniki przedstawione jako odkształcenia globalne i regionalne w oparciu o obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) metodą śledzenia markerów akustycznych speckle tracking z obrazów wolumetrycznych | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Możliwości rozbudowy o pakiet wskaźników z-scores dla dzieci oraz predefiniowanych badań prenatalnych | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Możliwości rozbudowy o głowice liniową śródoperacyjna (nasierdziowa), pasmo min. 5,0 – 18,0, zasięg min. 12 cm, pole widzenia min. 25 mm | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Możliwości rozbudowy o głowice microconvex szerokopasmowa, pasmo min. 3,5 – 8 MHz, obrazowanie fundamentalne i harmoniczne, ilość kryształów min. 190, zasięg min. 14 cm, kąt widzenia min. 90° | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do oceny synchroniczności skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie | Tak | Bez oceny |  |
| IX | Pozostałe |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak | 24 m-ce 0 pkt. 36 m-cy 10 pkt |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

………………………………………

( podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy )

Załącznik nr 7

| Nazwa urządzenia: Aparat UKG średniej klasy pakiet nr 1 poz.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Pracownia echokardiografii |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent | Podać | Bez oceny |  |
|  | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
|  | Rok produkcji: 2018, sprzęt fabrycznie nowy | Tak | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, na kołach, przeznaczony do badań kardiologicznych i naczyniowych o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze | Tak | Bez oceny |  |
|  | Monitor kolorowy LCD o przekątnej min. 21’” i rozdzielczości min. 1900 x 1000 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ilość gniazd obrazowych przełączanych elektronicznie | Min. 3 | Bez oceny |  |
|  | Gniazdo do podłączenia głowicy pracującej w trybie CW Doppler | Tak | Bez oceny |  |
|  | Panel dotykowy LCD 12” wspomagający obsługę aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Architektura aparatu w pełni cyfrowa | Tak | Bez oceny |  |
|  | Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację wysokości i obrotu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Konstrukcja jednostki głównej na zintegrowanym mobilnym wózku, wyposażonym w cztery koła | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli dla dorosłych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ilość przetwarzanych kanałów nadawczo – odbiorczych | Min. 500 000 | Bez oceny |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy | Min. 2,0÷12,0 MHz | Bez oceny |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania (głębokość penetracji) | Min. 3÷30 cm (w zależności od głowicy) | Bez oceny |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D – 4 000 klatek oraz zapis Dopplera oraz M-mode – 100 sekund | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ciągła wejściowa dynamika aparatu | Min. 300 dB | Wartość wyższa od 360 dB – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu | Min. 500 GB | Bez oceny |  |
|  | Zasilanie sieciowe | Min. 220 – 240 V | Bez oceny |  |
| III | Archiwizacja |  |  |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zapamiętania obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zapis obrazów w postaci surowych danych echograficznych celem m. in. Analizy regionalnej na stacji roboczej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach, min. JPG, AVI, DICOM | Tak | Bez oceny |  |
|  | Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM, przewodowo i bezprzewodowo) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 z obsługą co najmniej: - DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE - DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE - DICOM 3.0 – DICOM PRINT - DICOM 3.0 – DICOM SR (Structured Report) - DICOM 3.0 – Storage Commitment - DICOM 3.0 – Modality WORKLIST | Tak | Bez oceny |  |
| IV | Tryb obrazowania i oprogramowanie |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D | Min. 2000 obr/s | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie trapezowe (poszerzony odcinek przyskórny) z głowicy sektorowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne z głowicy liniowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb 2D (B – mode) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zakres ustawiania głębokości obrazowania | Min. 3 – 30 cm | Bez oceny |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego | Min. 8x | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu B „frame rate” | Min. 500 obr/sek | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej prezentacji B | Min. 2000 | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne z głowicy liniowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie w technice drugiej harmonicznej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie 2D przy pomocy jednego przycisku | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb 2D + M | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb anatomiczny M | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode z pętli 2D z archiwum systemu | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Tryb krzywoliniowy M-mode z archiwum systemu | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w prezentacji M | Min. 600 s | Bez oceny |  |
|  | Krzywo liniowy kolor w M-mode | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie 0° | Min. 8 m/s | Bez oceny |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej | Min. 1 – 15 mm | Bez oceny |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali przy pomocy jednego przycisku | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb triplex 2D+PWD+Color Doppler na wszystkich głowicach obrazowych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D (Duplex 2D + CWD) | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° | Min. 12 m/s | Bez oceny |  |
|  | Tryb triplex 2D+CWD+Color Doppler na sektorowych głowicach obrazowych | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja korekcji kąta | Min. ±80° | Bez oceny |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej prezentacji kolor Doppler | Min. 10000 | Bez oceny |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w Trybie Dopplera Kolorowego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie przepływów w technice niedopplerowskiej z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Tkankowy Doppler Spektralny | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tkankowy Doppler Kolorowy | Tak | Bez oceny |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań kardiologicznych, naczyniowych osób dorosłych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (S,D,PI,RI,HR) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym oraz pochodzącym z archiwum obrazie Color Dopplera i PWD | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań kardiologicznych dorosłych oraz badań naczyniowych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pomiary kardiologiczne | w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO w prezentacji M: EF, CO | Bez oceny |  |
|  | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego | kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs naczyniowe: PS, ED, PI, RI | Bez oceny |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo | Tak | Bez oceny |  |
|  | Procedura programowalnych badań wysiłkowych wraz z raportem Bull-Eye | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacja prędkości odtwarzania min. 20000 obrazów | Tak | Bez oceny |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wejście zewnętrznego sygnału EKG | Tak | Bez oceny |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie 4D TEE do wizualizacji serca z możliwością jednoczasowego obrazowania w minimum 3 płaszczyznach | Tak | Bez oceny |  |
|  | Funkcje postprocessingu na obrazach z archiwum systemu, minimum | 2D – (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Dynamika - Automatyczna Optymalizacja obrazu tkankowego - Mapy szarości Doppler kolorowy CFM (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Linia bazowa - Symultaniczna prezentacja B+B/CFM - Odwracanie kierunku przepływu PW-Mode (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Linia bazowa - Korekcja kąta - Inwersja spektrum - Format wyświetlania - Szybkość obrazowania (skala czasu) CW-Mode (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Korekcja kąta - Inwersja spektrum | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające zabiegi TAVI, TAVR – automatycznie lub półautomatycznie określające i obrazujące odpływ aortalny | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające zabiegi MITRACLIP – automatycznie lub półautomatycznie opisujące i obrazujące zastawkę mitralną | Tak | Bez oceny |  |
| V | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak | Bez oceny |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Złącze sieci LAN do połączenia ze zdalnym serwisem | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wyjścia video: S-video, VGA lub DVI | Tak | Bez oceny |  |
| VI | Głowice |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica 2D do badań kardiologicznych dorosłych, o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 1,5 – 4,5 MHz, zasięg do min. 30 cm, kąt obrazowania min. 1200, aplikacje min.: kardiologia, naczynia wieńcowe, kontrast LVO, jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Color Doppler z PW i CW Doppler (Triplex), ilość elementów min. 250 | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Vivid E9 – 25 pkt. |  |
|  | Głowica matrycowa przezprzełykowa 3D/ 4D szerokopasmowa Pasmo min. 3 – 8 MHz,• zasięg do min. 20 cm, kąt obrazowania min. 900, aplikacje min.: kardiologia, naczynia wieńcowe, kontrast LVO, wszystkie tryby pracy, Duplex, obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym 3 płaszczyzny jednocześnie | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Vivid E9 – 50 pkt. Triplex z PW i CWD – 10 pkt. |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ilość kryształów | Min. 2500 | Bez oceny |  |
|  | Zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania ze skokiem co 1° w zakresie kąta min. od 0° do 180° | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowica convex Szerokopasmowa, pasmo min. 1,5 – 6,0 MHz, obrazowanie fundamentalne i harmoniczne, ilość kryształów min. 190, zasięg min. 45 cm, kąt widzenia min. 55° | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Vivid E9 – 25 pkt. |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa Pasmo min. 2,5 – 10,0 MHz, obrazowanie fundamentalne i harmoniczne, ilość kryształów min. 192, zasięg min. 12 cm, pole widzenia 45 mm | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Vivid E9 – 25 pkt. |  |
| VII | Stacja robocza |  |  |  |
|  | Zewnętrzna stacja robocza umożliwiająca podłączenie urządzeń diagnostyki obrazowej oparta na transmisji danych DICOM wyposażona w dwa monitory min. 20’, drukarkę, CD/DVD oraz macierz dyskowa min. 4 TB, system min. Windows 10 Professional, karta graficzna min. NVIDIA Quadro | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kompatybilność i integracja z posiadaną w pracowni Zamawiającego siecią stacji EchoPac | Tak/Nie | Tak – 50 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zarządzania danymi pacjenta (edycja, kody badań itp.) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tworzenie raportów badań oraz możliwość wydruku | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pełny arkusz kalkulacyjny wykonywanych badań wraz z możliwością tworzenia własnych kalkulacji pomiarowych w technice dwuwymiarowej, minimum: - analizę ROI - analizę wysiłkową - analizę dwuwymiarowych obrazów serca - analizę odkształcenia i synchronii przy użyciu nowej technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczna analiza funkcji kurczliwości lewej komory 2D i 3D bazująca na funkcji śledzenia markerów ultrasonograficznych. Wynik w postaci wykresu „Bull-Eye” | Tak | Bez oceny |  |
|  | Strain, Strain Rate z analizą ilościową (minimum 6 krzywych). Inne funkcje bazujące na Dopplerze Kolorowym Tkankowym | Tak | Bez oceny |  |
|  | Analiza obrazów 3D i 4D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Analiza ruchu markerów ultrasonograficznych na pętlach 4D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Analiza masy LV na danych 4D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Analiza objętości RV na danych 4D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Analiza 3D zastawki mitralnej lub aortalnej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do obliczenia parametrów indeks pracy oraz wydajności pracy mięśnia sercowego z możliwością oceny krzywej ciśnienie / odkształcenie | Tak/Nie | Tak – 15 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
| VIII | Możliwości rozbudowy |  |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy o oprogramowanie do obliczenia parametrów 4D strain zawierające następujące parametry strain: - powierzchniowy (area strain), podłużny (longitudinal strain), obwodowe (area circumferential), radialne (area radial), obrotowe (area twist), torsion strain. Wszystkie wyniki przedstawione jako odkształcenia globalne i regionalne w oparciu o obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) metodą śledzenia markerów akustycznych speckle tracking z obrazów wolumetrycznych | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, Strain i Strain rate wybranych punktów mięśnia sercowego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwości rozbudowy o oprogramowanie do obliczenia parametrów indeks pracy oraz wydajności pracy mięśnia sercowego z możliwością oceny krzywej ciśnienie / odkształcenie | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Możliwości rozbudowy o pakiet wskaźników z-scores dla dzieci oraz predefiniowanych badań prenatalnych | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Możliwości rozbudowy o głowice liniową śródoperacyjna (nasierdziowa), pasmo min. 5,0 – 18,0, zasięg min. 12 cm, pole widzenia min. 25 mm | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Możliwości rozbudowy o głowice microconvex szerokopasmowa, pasmo min. 3,5 – 8 MHz, obrazowanie fundamentalne i harmoniczne, ilość kryształów min. 190, zasięg min. 14 cm, kąt widzenia min. 90° | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę śródoperacyjną wewnątrzsercową ICE … | Tak/Nie | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do oceny synchroniczności skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej lewej komory z zastosowaniem technologii śledzenia markerów ultrasonograficznych | Tak | Bez oceny |  |
| IX | Pozostałe |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak | 24 m-ce 0 pkt. 36 m-cy 10 pkt |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Wykonawcy

Załącznik nr 7

| Nazwa urządzenia: Aparat UKG Pakiet nr 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Pracownia elektrofizjologii |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent | Podać | Bez oceny |  |
|  | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
|  | Rok produkcji: 2018, sprzęt fabrycznie nowy | Tak | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, na kołach, przeznaczony do badań kardiologicznych i naczyniowych o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze | Tak | Bez oceny |  |
|  | Monitor kolorowy LCD o przekątnej min. 21’” i rozdzielczości min. 1900 x 1000 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ilość gniazd obrazowych przełączanych elektronicznie | Min. 3 | Bez oceny |  |
|  | Gniazdo do podłączenia głowicy pracującej w trybie CW Doppler | Tak | Bez oceny |  |
|  | Panel dotykowy LCD 12” wspomagający obsługę aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Architektura aparatu w pełni cyfrowa | Tak | Bez oceny |  |
|  | Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację wysokości i obrotu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Konstrukcja jednostki głównej na zintegrowanym mobilnym wózku, wyposażonym w cztery koła | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli dla dorosłych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ilość przetwarzanych kanałów nadawczo – odbiorczych | Min. 500 000 | Bez oceny |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy | Min. 2,0÷12,0 MHz | Bez oceny |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania (głębokość penetracji) | Min. 3÷30 cm (w zależności od głowicy) | Bez oceny |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D – 4 000 klatek oraz zapis Dopplera oraz M-mode – 100 sekund | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ciągła wejściowa dynamika aparatu | Min. 300 dB | Wartość wyższa od 360 dB – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu | Min. 500 GB | Bez oceny |  |
|  | Zasilanie sieciowe | Min. 220 – 240 V | Bez oceny |  |
| III | Archiwizacja |  |  |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zapamiętania obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zapis obrazów w postaci surowych danych echograficznych celem m. in. Analizy regionalnej na stacji roboczej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach, min. JPG, AVI, DICOM | Tak | Bez oceny |  |
|  | Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM, przewodowo i bezprzewodowo) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 z obsługą co najmniej: - DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE - DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE - DICOM 3.0 – DICOM PRINT - DICOM 3.0 – DICOM SR (Structured Report) - DICOM 3.0 – Storage Commitment - DICOM 3.0 – Modality WORKLIST | Tak | Bez oceny |  |
| IV | Tryb obrazowania i oprogramowanie |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D | Min. 2000 obr/s | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie trapezowe (poszerzony odcinek przyskórny) z głowicy sektorowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne z głowicy liniowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb 2D (B – mode) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zakres ustawiania głębokości obrazowania | Min. 3 – 30 cm | Bez oceny |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego | Min. 8x | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu B „frame rate” | Min. 500 obr/sek | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej prezentacji B | Min. 2000 | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne z głowicy liniowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie w technice drugiej harmonicznej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie 2D przy pomocy jednego przycisku | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb 2D + M | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb anatomiczny M | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode z pętli 2D z archiwum systemu | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Tryb krzywoliniowy M-mode z archiwum systemu | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w prezentacji M | Min. 600 s | Bez oceny |  |
|  | Krzywo liniowy kolor w M-mode | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie 0° | Min. 8 m/s | Bez oceny |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej | Min. 1 – 15 mm | Bez oceny |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali przy pomocy jednego przycisku | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb triplex 2D+PWD+Color Doppler na wszystkich głowicach obrazowych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D (Duplex 2D + CWD) | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° | Min. 12 m/s | Bez oceny |  |
|  | Tryb triplex 2D+CWD+Color Doppler na sektorowych głowicach obrazowych | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja korekcji kąta | Min. ±80° | Bez oceny |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej prezentacji kolor Doppler | Min. 10000 | Bez oceny |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w Trybie Dopplera Kolorowego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie przepływów w technice niedopplerowskiej z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Tkankowy Doppler Spektralny | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tkankowy Doppler Kolorowy | Tak | Bez oceny |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań kardiologicznych, naczyniowych osób dorosłych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (S,D,PI,RI,HR) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym oraz pochodzącym z archiwum obrazie Color Dopplera i PWD | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań kardiologicznych dorosłych oraz badań naczyniowych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pomiary kardiologiczne | w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO w prezentacji M: EF, CO | Bez oceny |  |
|  | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego | kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs naczyniowe: PS, ED, PI, RI | Bez oceny |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo | Tak | Bez oceny |  |
|  | Procedura programowalnych badań wysiłkowych wraz z raportem Bull-Eye | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacja prędkości odtwarzania min. 20000 obrazów | Tak | Bez oceny |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wejście zewnętrznego sygnału EKG | Tak | Bez oceny |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie 4D TEE do wizualizacji serca z możliwością jednoczasowego obrazowania w minimum 3 płaszczyznach | Tak | Bez oceny |  |
|  | Funkcje postprocessingu na obrazach z archiwum systemu, minimum | 2D – (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Dynamika - Automatyczna Optymalizacja obrazu tkankowego - Mapy szarości Doppler kolorowy CFM (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Linia bazowa - Symultaniczna prezentacja B+B/CFM - Odwracanie kierunku przepływu PW-Mode (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Linia bazowa - Korekcja kąta - Inwersja spektrum - Format wyświetlania - Szybkość obrazowania (skala czasu) CW-Mode (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Korekcja kąta - Inwersja spektrum | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające zabiegi TAVI, TAVR – automatycznie lub półautomatycznie określające i obrazujące odpływ aortalny | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające zabiegi MITRACLIP – automatycznie lub półautomatycznie opisujące i obrazujące zastawkę mitralną | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kompatybilność z modułem CartoSound systemu CARTO 3 | Tak | Bez oceny |  |
| V | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak | Bez oceny |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Złącze sieci LAN do połączenia ze zdalnym serwisem | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wyjścia video: S-video, VGA lub DVI | Tak | Bez oceny |  |
| VI | Głowice |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica 2D do badań kardiologicznych dorosłych, o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 1,5 – 4,5 MHz, zasięg do min. 30 cm, kąt obrazowania min. 1200, aplikacje min.: kardiologia, naczynia wieńcowe, kontrast LVO, jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Color Doppler z PW i CW Doppler (Triplex), ilość elementów min. 250 | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowica matrycowa przezprzełykowa 3D/ 4D szerokopasmowa Pasmo min. 3 – 8 MHz,• zasięg do min. 20 cm, kąt obrazowania min. 900, aplikacje min.: kardiologia, naczynia wieńcowe, kontrast LVO, wszystkie tryby pracy, Duplex, obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym 3 płaszczyzny jednocześnie | Tak | Bez oceny Triplex z PW i CWD – 10 pkt. |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ilość kryształów | Min. 2500 | Bez oceny |  |
|  | Zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania ze skokiem co 1° w zakresie kąta min. od 0° do 180° | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa Pasmo min. 2,5 – 10,0 MHz, obrazowanie fundamentalne i harmoniczne, ilość kryształów min. 192, zasięg min. 12 cm, pole widzenia 45 mm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Moduł umożliwiający współpracę z sondą śródoperacyjną wewnątrzsercową ICE | Tak | Bez oceny |  |
| VII | Możliwości rozbudowy |  |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy o oprogramowanie do obliczenia parametrów 4D strain zawierające następujące parametry strain: - powierzchniowy (area strain), podłużny (longitudinal strain), obwodowe (area circumferential), radialne (area radial), obrotowe (area twist), torsion strain. Wszystkie wyniki przedstawione jako odkształcenia globalne i regionalne w oparciu o obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) metodą śledzenia markerów akustycznych speckle tracking z obrazów wolumetrycznych | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, Strain i Strain rate wybranych punktów mięśnia sercowego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwości rozbudowy o oprogramowanie do obliczenia parametrów indeks pracy oraz wydajności pracy mięśnia sercowego z możliwością oceny krzywej ciśnienie / odkształcenie | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Możliwości rozbudowy o pakiet wskaźników z-scores dla dzieci oraz predefiniowanych badań prenatalnych | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Możliwości rozbudowy o głowice liniową śródoperacyjna (nasierdziowa), pasmo min. 5,0 – 18,0, zasięg min. 12 cm, pole widzenia min. 25 mm | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Możliwości rozbudowy o głowice microconvex szerokopasmowa, pasmo min. 3,5 – 8 MHz, obrazowanie fundamentalne i harmoniczne, ilość kryształów min. 190, zasięg min. 14 cm, kąt widzenia min. 90° | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do oceny synchroniczności skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej lewej komory z zastosowaniem technologii śledzenia markerów ultrasonograficznych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kompatybilny z archiwum USG zewnętrzny systemem – komputerową stację roboczą do analizy postprocesingowej obrazów i obliczenia parametrów kardiologicznych min.: • AVA, EROA (PISA). •Longitudinal Global Strain (Prezentacja wyników w postaci wykresu (Bull eye) , metodą śledzenia markerów akustycznych speckle tracking. • Indeks pracy oraz wydajności pracy mięśnia sercowego z możliwością oceny krzywej ciśnienie / odkształcenie | Tak | Bez oceny |  |
| VIII | Pozostałe |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak | 24 m-ce 0 pkt. 36 m-cy 10 pkt |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Wykonawcy

Załącznik nr 7

| Nazwa urządzenia: Echokardiograf Pakiet nr 3 poz.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Pracownia Echokardiografii i Elektrokardiografii Dzieci |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent | Podać | Bez oceny |  |
|  | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
|  | Rok produkcji: 2018, sprzęt fabrycznie nowy | Tak | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, na kołach, przeznaczony do badań kardiologicznych i naczyniowych o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze | Tak | Bez oceny |  |
|  | Monitor LCD, min. 21,5” rozdzielczość min. 1920x1080, umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacja góra-dół min. 15 cm, obrót o min. 180° | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu USG do min. 70% wielkości monitora | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ilość gniazd obrazowych przełączanych elektronicznie | Min. 4 | Bez oceny |  |
|  | Architektura aparatu w pełni cyfrowa, dynamika systemu min. 320 dB | Tak | Bez oceny |  |
|  | Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Panel sterowania z możliwością regulacji; prawo-lewo min. 180°, góra-dół min. 25 cm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Konstrukcja jednostki głównej na zintegrowanym mobilnym wózku, wyposażonym w cztery koła | Tak | Bez oceny |  |
|  | Aparat z wejściem EKG do podłączenia kabli, wraz z kompletem kabli dla osób dorosłych i dla dzieci | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zasilanie sieciowe | Min. 220 – 240 V | Bez oceny |  |
|  | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maks. 30 sek. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Videoprinter medyczny małego formatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych i głowic | Maks. 105 kg | Bez oceny |  |
|  | Ekran dotykowy do sterowania funkcjami aparatu min. 12” | Tak | Bez oceny |  |
| III | Archiwizacja |  |  |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku min. 1TB | Tak | Bez oceny |  |
|  | Napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach DICOM wraz z automatycznie załączonym oprogramowaniem do przeglądania obrazów DICOM | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach, min. JPG, AVI | Tak | Bez oceny |  |
|  | Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM, przewodowo i bezprzewodowo) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0.; min. DICOM Worklist, DICOM Print, Commitment, Store, raporty strukturalne., Query/retrieve | Tak | Bez oceny |  |
|  | Aktywna funkcja komunikacji DICOM umożliwiająca pobierania danych z wielu metod obrazowania (umożliwiająca wyświetlanie obrazów DICOM min. CT, MRI i USG —w celu przeglądania tych obrazów w czasie obrazowania USG, w celu bezpośredniego porównania) | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| III | Tryb obrazowania i oprogramowanie |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B – mode), prędkość odświeżania obrazu min. 2700 obr./s. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb 2D + M | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kolor w M-mode | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb 3D w czasie rzeczywistym dedykowany do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym z minimum 2 niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej i matrycowej głowicy przezklatkowej 4D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Elektroniczna rotacja obrazowania bez konieczności obrotu głowicą – dostępne na głowicy matrycowej przezklatkowej i przezprzełykowej z konsoli aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), rejestrowane prędkości przy kącie 0° min. 9 m/s | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zmiana wielkości bramki | Min. 1 – 16 mm, podać | Wartość największa – 10 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), rejestrowane prędkości przy kacie 0° min. 12,9 m/s | Tak, podać | Wartość największa – 10 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tkankowy Doppler Spektralny | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tkankowy Doppler Kolorowy | Tak | Bez oceny |  |
|  | Aplikacja kardiologiczna do badań dorosłych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Aplikacja kardiologiczna do badań pediatrycznych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Aplikacja naczyniowa | Tak | Bez oceny |  |
|  | Aplikacja do badań jamy brzusznej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego kardiologiczne | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacja prędkości odtwarzania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wejście zewnętrznego sygnału EKG | Tak | Bez oceny |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) za pomocą jednego przycisku | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do obrazowania LVO z kontrastem | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do prób wysiłkowych tzw. stress echo | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zdublowania obrazu diagnostycznego z ekranu głównego na panel dotykowy celem umożliwienia obserwacji obrazu na głównym monitorze w procedurach inwazyjnych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne 2D | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Obrazowanie radiologiczne 3D na głowicach liniowych i konweksowych | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie w aparacie do analizy obrazów kardiologicznych 3D/4D min. w zakresie możliwość wykonywania pomiarów 2D w obrazach wielopłaszczyznowych (MPR) 3D wolumetrycznych i wolumetrycznych w kolorze | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gniazda USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash,Pendrive) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Złącze sieci LAN do połączenia ze zdalnym serwisem | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wyjścia video: S-video, VGA lub DVI lub Display Port | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowice |  |  |  |
|  | Głowica przezklatkowa osób dorosłych 4D Głowica sektorowa matrycowa szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 5,0 MHz, min. 3000 elementów akustycznych; tryby pracy min. obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowica przezklatkowa pediatryczna 4D Matrycowa głowica przezklatkowa sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości pracy min. 2,0 – 7,0 MHz, kąt widzenia min.90°; (ilość elementów min. 2500); min. obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowica przezprzełykowa 4D Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2,0 – 7,0 MHz, min. 2500 elementów, tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym) | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem CX50 – 50 pkt. |  |
|  | Głowica przezprzełykowa pediatryczna Głowica przezprzełykowa pediatryczna zakres pracy min. 3 – 7 MHz, ilość elementów min. 48, rotacja głowicy min. 0 - 180°, tryby pracy: min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 5 – 50 pkt. |  |
|  | Głowica sektorowa Głowica sektorowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej, ilość elementów min. 80, o zakresie częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz, min. obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia min. 90° | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 5 – 25 pkt |  |
|  | Głowica sektorowa pediatryczna Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej, o zakresie częstotliwości pracy min. 2,0 – 9,0 MHz, kąt widzenia min. 115°, ilość elementów min. 120, obrazowanie harmoniczne | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowica sektorowa neonatologiczna Głowica sektorowa neonatologiczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości pracy min. 4,0 – 12,0 MHz, obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia min. 90°, ilość elementów min. 90, wymiary soczewki głowicy maks. 10 x 15 mm | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 5 – 25 pkt. |  |
|  | Głowica convexowa Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej, min. 320 elementów akustycznych, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 2,0 – 5,0 MHz, kąt widzenia min. 90°, obrazowanie harmoniczne | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 5 – 25 pkt. |  |
|  | Głowica liniowa Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 3,0 – 12,0 MHz, obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 320, płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) maks. 39 mm | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 5 – 25 pkt. |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Współpraca oferowanego aparatu z posiadaną przez oddział głowicą przezprzełykową X7-2t (złącze compact) lub zaoferowanie dodatkowej głowicy o minimalnych parametrach (min. zakres pracy 2 – 7 MHz, min. 2500 elementów) | Tak/Nie | Tak – 100 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Współpraca oferowanego aparatu z posiadaną przez oddział głowicą przezklatkową S8-3 (złącze compact) lub zaoferowanie dodatkowej głowicy o minimalnych parametrach (zakres pracy min. 3 – 8 MHz) | Tak/Nie | Tak – 50 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwości rozbudowy |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną wielopłaszczyznową z rotacją 0 – 180°, zakres pracy min. 3 – 8 MHz, Główka głowicy o wymiarach maksymalnych 8 x 6 mm, grubość endoskopu maks. 6 mm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową śródoperacyjną szerokopasmową, o zakresie częstotliwości pracy min. 7,0 – 15.0 MHz, obrazowanie min. 2D, PW, color Doppler, ilość elementów akustycznych min. 250, min. badania naczyniowe śródoperacyjne, rzeczywisty maksymalny wymiar czoła głowicy szer. 15 mm, długość 35 mm, długość pola obrazowego FOV maks. 25 mm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokiej częstotliwości, wykonaną w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2,0 – 22,0 MHz, liczba elementów akustycznych min. 1900, płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) maks. min. 50 mm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Wykonawcy

Załącznik nr 7

| Nazwa urządzenia: Echokardiograf Pakiet nr 3 poz.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent | Podać | Bez oceny |  |
|  | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
|  | Rok produkcji: 2018, sprzęt fabrycznie nowy | Tak | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, na kołach, przeznaczony do badań kardiologicznych i naczyniowych o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze | Tak | Bez oceny |  |
|  | Monitor LCD, min. 21,5” rozdzielczość min. 1920x1080, umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacja góra-dół min. 15 cm, obrót o min. 180° | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu USG do min. 70% wielkości monitora | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ilość gniazd obrazowych przełączanych elektronicznie | Min. 4 | Bez oceny |  |
|  | Architektura aparatu w pełni cyfrowa, dynamika systemu min. 320 dB | Tak | Bez oceny |  |
|  | Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Panel sterowania z możliwością regulacji; prawo-lewo min. 180°, góra-dół min. 25 cm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Konstrukcja jednostki głównej na zintegrowanym mobilnym wózku, wyposażonym w cztery koła | Tak | Bez oceny |  |
|  | Aparat z wejściem EKG do podłączenia kabli, wraz z kompletem kabli dla osób dorosłych i dla dzieci | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zasilanie sieciowe | Min. 220 – 240 V | Bez oceny |  |
|  | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maks. 30 sek. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Videoprinter medyczny małego formatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych i głowic | Maks. 105 kg | Bez oceny |  |
|  | Ekran dotykowy do sterowania funkcjami aparatu min. 12” | Tak | Bez oceny |  |
| III | Archiwizacja |  |  |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku min. 1TB | Tak | Bez oceny |  |
|  | Napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach DICOM wraz z automatycznie załączonym oprogramowaniem do przeglądania obrazów DICOM | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach, min. JPG, AVI | Tak | Bez oceny |  |
|  | Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM, przewodowo i bezprzewodowo) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0.; min. DICOM Worklist, DICOM Print, Commitment, Store, raporty strukturalne., Query/retrieve | Tak | Bez oceny |  |
|  | Aktywna funkcja komunikacji DICOM umożliwiająca pobierania danych z wielu metod obrazowania (umożliwiająca wyświetlanie obrazów DICOM min. CT, MRI i USG —w celu przeglądania tych obrazów w czasie obrazowania USG, w celu bezpośredniego porównania) | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| IV | Tryb obrazowania i oprogramowanie |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B – mode), prędkość odświeżania obrazu min. 2700 obr./s. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb 2D + M | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kolor w M-mode | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb 3D w czasie rzeczywistym dedykowany do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym z minimum 2 niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej i matrycowej głowicy przezklatkowej 4D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Elektroniczna rotacja obrazowania bez konieczności obrotu głowicą – dostępne na głowicy matrycowej przezklatkowej i przezprzełykowej z konsoli aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), rejestrowane prędkości przy kącie 0° min. 9 m/s | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zmiana wielkości bramki | Min. 1 – 16 mm, podać | Wartość największa – 10 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), rejestrowane prędkości przy kacie 0° min. 12,9 m/s | Tak, podać | Wartość największa – 10 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tkankowy Doppler Spektralny | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tkankowy Doppler Kolorowy | Tak | Bez oceny |  |
|  | Aplikacja kardiologiczna do badań dorosłych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Aplikacja kardiologiczna do badań pediatrycznych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Aplikacja naczyniowa | Tak | Bez oceny |  |
|  | Aplikacja do badań jamy brzusznej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Aplikacja do badań echokardiograficznych płodu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego kardiologiczne | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacja prędkości odtwarzania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wejście zewnętrznego sygnału EKG | Tak | Bez oceny |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) za pomocą jednego przycisku | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do obrazowania LVO z kontrastem | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do prób wysiłkowych tzw. stress echo | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zdublowania obrazu diagnostycznego z ekranu głównego na panel dotykowy celem umożliwienia obserwacji obrazu na głównym monitorze w procedurach inwazyjnych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne 2D | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Obrazowanie radiologiczne 3D na głowicach liniowych i konweksowych | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie w aparacie do analizy obrazów kardiologicznych 3D/4D min. w zakresie możliwość wykonywania pomiarów 2D w obrazach wielopłaszczyznowych (MPR) 3D wolumetrycznych i wolumetrycznych w kolorze | Tak | Bez oceny |  |
| V | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gniazda USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash,Pendrive) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Złącze sieci LAN do połączenia ze zdalnym serwisem | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wyjścia video: S-video, VGA lub DVI lub Display Port | Tak | Bez oceny |  |
|  | Stacja robocza zawierająca i umożliwiająca min.: - Zewnętrzna stacja robocza wyposażona w monitor min. 27”, komputer z pakietem Windows Professional oraz pakietem Office lub równoważnym zapewniającym współpracę z oferowanym oprogramowaniem, laserową drukarkę kolorową, nagrywarkę CD/DVD oraz dysk twardy SSD min. 500 GB - Serwer plików pracujący w komunikacji DICOM do archiwizacji danych ze stacji roboczej, działający na zasadzie macierzy dyskowej, pojemność dysków min. 32 TB Stacja kompatybilna z posiadanymi na oddziale aparatami CX50, Epiq 5, iE33 |  | Bez oceny |  |
| VI | Głowice |  |  |  |
|  | Głowica przezklatkowa osób dorosłych 4D Głowica sektorowa matrycowa szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 5,0 MHz, min. 3000 elementów akustycznych; tryby pracy min. obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowica przezklatkowa pediatryczna 4D Matrycowa głowica przezklatkowa sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości pracy min. 2,0 – 7,0 MHz, kąt widzenia min.90°; (ilość elementów min. 2500); min. obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowica przezprzełykowa 4D Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2,0 – 8,0 MHz, min. 2500 elementów, tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym), min. 1 programowalny przycisk | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowica przezprzełykowa pediatryczna Głowica przezprzełykowa pediatryczna zakres pracy min. 3 – 7 MHz, ilość elementów min. 48, rotacja głowicy min. 0 - 180°, tryby pracy: min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 5 – 50 pkt. |  |
|  | Głowica sektorowa Głowica sektorowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej, ilość elementów min. 80, o zakresie częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz, min. obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia min. 90° | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 5 – 25 pkt. |  |
|  | Głowica sektorowa pediatryczna Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej, o zakresie częstotliwości pracy min. 2,0 – 9,0 MHz, kąt widzenia min. 115°, ilość elementów min. 120, obrazowanie harmoniczne | Tak | Bez oceny |  |
|  | Głowica sektorowa neonatologiczna Głowica sektorowa neonatologiczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości pracy min. 4,0 – 12,0 MHz, obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia min. 90°, ilość elementów min. 90, wymiary soczewki głowicy maks. 10 x 15 mm | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 5 – 25 pkt. |  |
|  | Głowica convexowa Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej, min. 320 elementów akustycznych, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 2,0 – 5,0 MHz, kąt widzenia min. 90°, obrazowanie harmoniczne | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 5 – 25 pkt. |  |
|  | Głowica liniowa śródoperacyjna Głowica liniowa śródoperacyjna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości pracy min. 7,0 – 15,0 MHz; obrazowanie min. 2D, PW, color Doppler, ilość elementów akustycznych min. 250, min. badania naczyniowe śródoperacyjne, rzeczywisty maksymalny wymiar czoła głowicy szer. 15 mm, długość 35 mm, długość pola obrazowego FOV maks. 25 mm | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 5 – 25 pkt. |  |
| VII | Inne |  |  |  |
|  | Współpraca oferowanego aparatu z posiadaną przez oddział głowicą przezprzełykową X7-2t (złącze compact) lub zaoferowanie dodatkowej głowicy o minimalnych parametrach (min. zakres pracy 2 – 7 MHz, min. 2500 elementów) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Współpraca oferowanego aparatu z posiadaną przez oddział głowicą przezklatkową S8-3 (złącze compact) lub zaoferowanie dodatkowej głowicy o minimalnych parametrach (zakres pracy min. 3 – 8 MHz) | Tak | Bez oceny |  |
| VIII | Możliwości rozbudowy |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną wielopłaszczyznową z rotacją 0 – 180°, zakres pracy min. 3 – 8 MHz, Główka głowicy o wymiarach maksymalnych 8 x 6 mm, grubość endoskopu maks. 6 mm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniowa. Parametry minimalne: głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 3,0 – 12,0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 320, płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) maks. 39 mm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokiej częstotliwości, wykonaną w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2,0 – 22,0 MHz, liczba elementów akustycznych min. 1900, płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) maks. min. 50 mm | Tak | Bez oceny |  |
| IX | Pozostałe |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Wykonawcy

Załącznik nr 7

| Nazwa urządzenia: Echokardiograf przyłóżkowy Pakiet nr 3 poz.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać | Bez oceny |  |
| 2. | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
| 3. | Rok produkcji: 2018, sprzęt fabrycznie nowy | Tak | Bez oceny |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Aparat przyłóżkowy, obudowa w formie laptopa | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Monitor LCD; min. 15”, min. rozdzielczość 1600x1200 | Tak | Bez oceny |  |
| 3. | Architektura aparatu w pełni cyfrowa | Tak | Bez oceny |  |
| 4. | Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | Min. 500000 cyfrowych kanałów przetwarzania | Bez oceny |  |
| 5. | Wózek dokujący aparatu z możliwością regulacji wysokości wyposażonym w cztery koła | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | Wózek dokujący aparatu wyposażony w replikator portów umożliwiający podłączenie min. 3 głowic obrazowych | Tak | Bez oceny |  |
| 7. | Aparat z wejściem EKG do podłączenia kabli | Tak | Bez oceny |  |
| 8. | Zasilanie sieciowe | Min. 220 – 240 V | Bez oceny |  |
| 9. | Fabryczne zasilanie bateryjne umożliwiające min. 40 minut pracy | Tak/Nie | Tak – 15 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| III | Archiwizacja |  |  |  |
| 1. | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania, wbudowany w aparat | Tak | Bez oceny |  |
| 3. | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach DICOM wraz z automatycznie załączanym oprogramowaniem do przeglądania obrazów DICOM | Tak | Bez oceny |  |
| 4. | Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach zgodnych z komputerowymi np. BMP lub JPG, AVI | Tak | Bez oceny |  |
| 5. | Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM, przewodowo i bezprzewodowo) | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0, min. DICOM Worklist, DICOM Print, Commitment, Store, PPS, raporty strukturalne | Tak | Bez oceny |  |
| IV | Tryb obrazowania i oprogramowanie |  |  |  |
| 1. | Tryb 2D (B - mode), prędkość odświeżania obrazu min. 750 obr./s | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 2. | Tryb 2D + M | Tak | Bez oceny |  |
| 3. | Kolor w M-mode | Tak | Bez oceny |  |
| 4. | Tryb 3D w czasie rzeczywistym dedykowany do kardiologii na głowicy przezprzełykowej | Tak | Bez oceny |  |
| 5. | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), rejestrowana prędkość min. 10 m/s (przy zerowym kącie bramki) | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | Regulacja bramki PW | Min. 1 – 16 mm, podać | Wartość największa – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Wartość graniczna – 0 pkt. |  |
|  |  |  | Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7. | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), rejestrowane prędkości maksymalne w CW przy zerowym kącie bramki min. 12,9 m/s | Tak, podać | Wartość największa – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Wartość graniczna – 0 pkt. |  |
|  |  |  | Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak | Bez oceny |  |
| 9. | Tryb Power Doppler (PD) | Tak | Bez oceny |  |
| 10. | Tkankowy Doppler Spektralny | Tak | Bez oceny |  |
| 11. | Tkankowy Doppler Kolorowy | Tak | Bez oceny |  |
| 12. | Aplikacja kardiologiczna do badań dorosłych | Tak | Bez oceny |  |
| 13. | Aplikacja kardiologiczna do badań pediatrycznych | Tak | Bez oceny |  |
| 14. | Aplikacja naczyniowa | Tak | Bez oceny |  |
| 15. | Aplikacja do badań jamy brzusznej | Tak | Bez oceny |  |
| 16. | Rozszerzona analiza kardiologiczna z oprogramowaniem zawierającym m.in.: | Tak | Bez oceny |  |
|  | a) analizę IMT |  |  |  |
|  | b) analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości |  |  |  |
|  | c) oprogramowanie do analiz 2D Strain na bazie technologii speckle tracking |  |  |  |
|  | d) zaawansowaną analizę obrazów 3D, m.in. trójwymiarowa ocena LV |  |  |  |
|  | e) zaawansowana analiza zastawki mitralnej z obrazów 3D przezprzełykowych |  |  |  |
| 17. | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D | Tak | Bez oceny |  |
| 18. | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego kardiologiczne | Tak | Bez oceny |  |
| 19. | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania | Tak | Bez oceny |  |
| 20. | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG | Tak | Bez oceny |  |
| 21. | Wejście zewnętrznego sygnału EKG | Tak | Bez oceny |  |
| V | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | Gniazda USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive) | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Videoprinter czarno-biały małego formatu | Tak | Bez oceny |  |
| 3. | Złącze sieci LAN do połączenia ze zdalnym serwisem | Tak | Bez oceny |  |
| 4. | Wyjścia video: VGA lub DVI lub Display Port lub HDMI | Tak | Bez oceny |  |
| 5. | Stacja robocza z oprogramowaniem (licencja na min. 2 stanowiska) zawierająca i umożliwiająca min.: | Tak | Bez oceny |  |
|  | - Zewnętrzna stacja robocza umożliwiająca podłączenie min. 5 urządzeń diagnostyki obrazowej oparta na transmisji danych DICOM wyposażona w monitor min. 27”, komputer z pakietem Windows oraz pakietem Office lub równoważnym zapewniającym współpracę z oferowanym oprogramowaniem, laserową drukarkę kolorową, nagrywarkę CD/DVD oraz dysk twardy SSD min. 500 GB |  |  |  |
|  | - Serwer plików pracujący w komunikacji DICOM do archiwizacji danych ze stacji roboczej, działający na zasadzie macierzy dyskowej, pojemność dysków min. 32 TB |  |  |  |
|  | - Tworzenie raportów badań oraz możliwość wydruku, możliwość eksportu w formacie PDF |  |  |  |
|  | - Pełny arkusz kalkulacyjny kardiologiczny wykonywanych badań wraz z możliwością tworzenia własnych kalkulacji pomiarowych w technice dwuwymiarowej, minimum: analizę dwuwymiarowych obrazów serca (min. arkusz kalkulacyjny dla frakcji wyrzutowej, protokół Teicholza, analiza zastawek) |  |  |  |
|  | - Automatyczna analiza funkcji kurczliwości lewej komory 2D bazująca na funkcji śledzenia markerów ultrasonograficznych tzw. Speckle Tracking.. Wynik w postaci wykresu „Bull-Eye” z analizą min.17 segmentową |  |  |  |
|  | - Strain, Strain Rate z analizą ilościową (minimum 4 krzywych) bazujące na Dopplerze Kolorowym Tkankowym |  |  |  |
|  | - Analiza obrazów 3D.Min.: |  |  |  |
|  | - Pełna analizę wielopłaszczyznową MPR z obrazów 3D |  |  |  |
|  | - Obliczanie regionalnej objętości na podstawie min. 17-segmentowego modelu lewej komory wg zaleceń AHA/ASE |  |  |  |
|  | - Możliwość wykonywania pomiarów w widokach rekonstrukcji wielopłaszczyznowych (MPR) |  |  |  |
|  | - Możliwość wykonywania pomiarów w widokach 3D objętościowych |  |  |  |
|  | - EDV, ESV, objętość wyrzutowa i EF na podstawie rzeczywistej objętości 3D |  |  |  |
|  | - Pomiary objętości rzeczywistej lewej komory i frakcji wyrzutowej lewej komory i objętości wyrzutowej za pomocą półautomatycznej detekcji granic 3D |  |  |  |
|  | - Analiza masy LV na danych 3D na obrazach w widokach MPR z pomiarami dwupłaszczyznowymi |  |  |  |
|  | - Analiza 3D zastawki mitralnej z zaawansowaną analizą kardiologiczną zastawki mitralnej na podstawie obrazowania 3D z pomiarami |  |  |  |
|  | - Możliwość eksportu danych i obrazów w formatach zgodnych z PC |  |  |  |
|  | - Możliwość przeglądania obrazów z min. CT, MR, angiografu |  |  |  |
| VI | Głowice |  |  |  |
| 1. | Głowica przezprzełykowa 4D | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 7 – 50 pkt. |  |
|  | Głowica przezprzełykowa matrycowa, zakres pracy min. 2,0 – 7,0 MHz, min. 2500 elementów, tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym) |  |  |  |
| 2. | Głowica przezprzełykowa pediatryczna | Tak | Bez oceny | ? |
|  | Głowica przezprzełykowa pediatryczna, zakres pracy min. 3 – 8 MHz, ilość elementów min. 32, rotacja głowicy 0 – 180°, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne. Główka głowicy o wymiarach maksymalnych 8 x 6 mm, grubość endoskopu maks. 6 mm. |  |  |  |
|  | Głowica współpracująca z oferowanym aparatem lub z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 7 |  |  |  |
| 3. | Głowica sektorowa | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 7 – 25 pkt. |  |
|  | Głowica sektorowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80) o zakresie częstotliwości pracy min. 1,0 MHz – 5,0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90° |  |  |  |
| 4. | Głowica sektorowa pediatryczna | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 7 – 25 pkt. |  |
|  | Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości pracy 3,0 MHz – 8,0 MHz, kąt widzenia 90°, ilość elementów min. 96, obrazowanie harmoniczne |  |  |  |
| 5. | Głowica sektorowa neonatologiczna | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 7 – 25 pkt. |  |
|  | Głowica sektorowa neonatologiczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości pracy min. 4,0 MHz – 12,0 MHz, obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia 90°, ilość elementów min. 96 |  |  |  |
| 6. | Głowica convexowa | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 7 – 25 pkt. |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów, min. 320 elementów akustycznych, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz, kąt widzenia min. 70°; obrazowanie harmoniczne |  |  |  |
| 7. | Głowica liniowa | Tak | Kompatybilność oferowanej głowicy z posiadanym na oddziale aparatem Epiq 7 – 50 pkt. |  |
|  | Głowica liniowa śródoperacyjna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości pracy min. 7,0 – 15,0 MHz; obrazowanie min. 2D, PW, color Doppler, ilość elementów akustycznych min. 250 min., badania naczyniowe śródoperacyjne. Rzeczywisty maksymalny wymiar czoła głowicy szer. 15 mm, długość 35 mm., długość pola obrazowego FOV maks. 25 mm |  |  |  |
| VII | Opcje rozbudowy |  |  |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 3,0 – 12,0 MHz, obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 320, płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) maks. 39 mm | Tak | Bez oceny |  |
| VIII | Inne |  |  |  |
| 1. | Współpraca oferowanego aparatu z posiadaną przez oddział głowicą przezprzełykową S7-3t (złącze compact) lub zaoferowanie dodatkowej głowicy o minimalnych parametrach (min. zakres pracy min. 3 – 7 MHz, rotacja min. 0 – 180°) | Tak | Bez oceny |  |
| IX | Pozostałe |  |  |  |
| 1. | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
| 2. | Gwarancja minimum 24 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres) | Tak | Bez oceny |  |
| 3. | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
| 4. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny |  |
| 5. | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
| 7. | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
| 8. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 9. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
| 10. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |
| 11. | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
| 12. | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Wykonawcy

Dokument składany dopiero po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert

Sprawa nr 84/EZP/18

………………………….

Miejscowość , data

Dane Wykonawcy:

…………………………………

…………………………………

Oświadczenie

Zgodnie z przepisem art. 24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  2013 poz. 907 j.t.  z późn. zm.),przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

“ Dostawa aparatów UKG ”

po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert  na stronie internetowej oświadczam(y), że :

należymy*, nie należymy * do grupy kapitałowej

*niewłaściwe skreślić

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej podajemy jej uczestników

( wykonawca nie należący do grupy kapitałowej poniższe rubryki przekreśla).

………………………….…………………………………………………………………..…………….

………………………….…………………………………………………………………..…………….

………………………….…………………………………………………………………..…………….

Miejscowość ……………………………. Dnia………………………………………

………………………………………………………..

(czytelne podpisy – imiona i nazwiska osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)