Załącznik nr 4

Pakiet nr 1

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia* | nr kat. / producent | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator/kardiowerter jednojamowy, ze stacją do telemonitoringu z zapewnieniem transmisji danych (obejmuje urządzenie, elektrodę komorową 1- lub 2 koilową do decyzji w trakcie realizacji umowy oraz zestaw implantacyjny – sztylety, śrubokręt) |  | kpl. | 30. |  |  |  |  |

*przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczne  z załącznika nr 7

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej   do reprezentacji Wykonawcy)

Pakiet 1 Parametry techniczne                                                                                         ałącznik nr 7

Defibrylator/kardiowerter jednojamowy, ze stacją do telemonitoringu z zapewnieniem transmisji danych (obejmuje urządzenie, elektrodę komorową 1- lub 2 koilową do decyzji w trakcie realizacji przetargu oraz zestaw implantacyjny – sztylety, śrubokręt)

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2018r | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 [J] | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Algorytm pozwalający na uniknięcie wykrywania załamka T | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrody do defibrylacji jedno/dwukilowe – do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Telemonitoring (w tym stacja do telemonitoringu GSM) – przesyłanie danych na koszt oferenta | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Porty i elektrody DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Przewidywana żywotność baterii przy nastawach nominalnych >7 lat | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Możliwość programowania zdalnego po interrogacji urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Możliwość skanowania ciała pacjenta badaniem MRI | oceniane |  | Nie-0 pkt Tak do 1,5T – 10 pkt Tak do 3T – 25 pkt |
| 15 | Algorytm automatycznej detekcji AF | oceniane |  | Nie – 0pkt Tak – 25 pkt |

Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne w tym:  szkolenie personelu (lekarzy) w zakresie implantacji, programowania i obsługi urządzenia oraz zapewnienie do nieodpłatnego dostępu do minimum 6 programatorów kompatybilnych z urządzeniem.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 10 osób) obejmujących programowanie urządzeń,
w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez kupującego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………

Podpis Wykonawcy