Załącznik nr 7

Parametry techniczne

Pakiet 1.

Defibrylator/kardiowerter jednojamowy pozwalający na rozpoznanie migotania przedsionków, ze stacją do telemonitoringu z zapewnieniem transmisji danych (GSM) – 30 sztuk (obejmuje urządzenie, elektrodę komorową 1- lub 2 koilową do decyzji w trakcie realizacji przetargu oraz zestaw implantacyjny – sztylety, śrubokręt)

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2018r | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 [J] | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Algorytm pozwalający na uniknięcie wykrywania załamka T | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrody do defibrylacji jedno/dwukilowe – do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Telemonitoring (w tym stacja do telemonitoringu) – przesyłanie danych na koszt oferenta | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Porty i elektrody DF-1 i SJ-4 do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Przewidywana żywotność baterii przy nastawach nominalnych >7 lat | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Mozliwość skanowania ciała pacjenta badaniem MRI | oceniane |  | Nie-0 pkt Tak do 1,5T – 10 pkt Tak do 3T – 25 pkt |
| 14 | Algorytm automatycznej detekcji AF | oceniane |  | Nie – 0pkt Tak – 25 pkt |
| 15 | Możliwość analizy zapisu elektrokardiograficznego akcji przedsionków (możliwość rozpoznania arytmii zgodnie z wytycznymi ESC – udokumentowane w badaniu klinicznym) | oceniane |  | Nie – 0pkt Tak – 50 pkt |

Wykonawca  zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne w tym:  szkolenie personelu (5 lekarzy, 3 pielęgniarki oraz 3 techników) w zakresie implantacji, programowania i obsługi urządzenia oraz zapewnienie w ramach zaoferowanej ceny dostępu do minimum 6 programatorów kompatybilnych z urządzeniem.

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7

Parametry techniczne

Pakiet 2.

Defibrylator/kardiowerter jednojamowy, ze stacją do telemonitoringu z zapewnieniem transmisji danych– 300 sztuk (obejmuje urządzenie, elektrodę komorową 1- lub 2 koilową do decyzji w trakcie realizacji przetargu oraz zestaw implantacyjny – sztylety, śrubokręt)

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2018r | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 [J] | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Algorytm pozwalający na uniknięcie wykrywania załamka T | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrody do defibrylacji jedno/dwukilowe – do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Telemonitoring (w tym stacja do telemonitoringu GSM) – przesyłanie danych na koszt oferenta | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Porty i elektrody DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Przewidywana żywotność baterii przy nastawach nominalnych >7 lat | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Możliwość programowania zdalnego po interrogacji urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Możliwość skanowania ciała pacjenta badaniem MRI | oceniane |  | Nie-0 pkt Tak do 1,5T – 10 pkt Tak do 3T – 25 pkt |
| 15 | Algorytm automatycznej detekcji AF | oceniane |  | Nie – 0pkt Tak – 25 pkt |

Wykonawca  zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne w tym:  szkolenie personelu (lekarzy) w zakresie implantacji, programowania i obsługi urządzenia oraz zapewnienie w ramach zaoferowanej ceny dostępu do minimum 6 programatorów kompatybilnych z urządzeniem.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 10 osób) obejmujących programowanie urządzeń,
w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez kupującego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7

Parametry techniczne

Pakiet 3.

Defibrylator/kardiowerter jednojamowy, ze stacją do telemonitoringu z zapewnieniem transmisji danych (GSM), o zwiększonych możliwościach diagnostycznych  – 70 sztuk (obejmuje urządzenie, elektrodę komorową 1- lub 2 koilową do decyzji w trakcie realizacji przetargu oraz zestaw implantacyjny – sztylety, śrubokręt)

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2018r | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 [J] | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Algorytm pozwalający na uniknięcie wykrywania załamka T | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrody do defibrylacji jedno/dwukilowe – do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Telemonitoring (w tym stacja do telemonitoringu GSM) – przesyłanie danych na koszt oferenta | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Porty i elektrody DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Przewidywana żywotność baterii przy nastawach nominalnych >7 lat | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Możliwość programowania zdalnego po interrogacji urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Możliwość skanowania ciała pacjenta badaniem MRI | oceniane |  | Nie-0 pkt Tak do 1,5T – 10 pkt Tak do 3T – 25 pkt |
| 15 | Algorytm automatycznej detekcji AF | oceniane |  | Nie – 0pkt Tak – 25 pkt |
| 16 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego oparty o analizę morfologii sygnału komorowego | oceniane |  | Nie-0pkt TAK – 25 pkt |
| 17 | Sygnał alarmowy (sygnał dźwiękowy lub wibracyjny) w przypadku: - przewodnienia pacjenta - uszkodzenia elektrody - wyczerpanie baterii | oceniane |  | Za każdy parametr 5 pkt |

Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne w tym:  szkolenie personelu (lekarzy) w zakresie implantacji, programowania i obsługi urządzenia oraz zapewnienie w ramach zaoferowanej ceny dostępu do minimum 6 programatorów kompatybilnych z urządzeniem.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 10 osób) obejmujących programowanie urządzeń,
w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez kupującego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7

Parametry techniczne

PAKIET 5

Stymulatory dwujamowe umożliwiające skanowanie ciała przy zastosowaniu MRI, z algorytmami promującymi przewodzenie przez łącze przedsionkowo-komorowe pacjenta z elektrodami sterydowymi   -  600 szt oraz kompatybilna stacja do telemonitoringu (30 sztuk)

| L.P. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | Podać |  | Wymagane |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej 2018 | Podać |  | Wymagane |
|  | Czas sterylizacji – min. 12 miesięcy | Podać |  | Wymagane |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 5 | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 – 4,0 [mV] | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Mozliwość skanowania ciała badaniem MRI (minimum 1,5T) |  |  | Wymagane |
| 10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak |  | Wymagane |
| 12 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Elektrody A i V pasywne i aktywne – do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Możliwość analizy parametrów stymulatora przez internet | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Stacja do telemonitoringu – transmisja danych GSM (koszt transmisji ponosi oferent) | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Podać |  | Tak-10pkt, NIE – 0 pkt |
| 19 | Możliwość zdalnego programowania po interrogacji urządzenia | Podać |  | TAK-90pkt, NIE – 0 pkt |

Wykonawca  zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne w tym:  szkolenie personelu (lekarzy) w zakresie implantacji, programowania i obsługi urządzenia oraz zapewnienie w ramach zaoferowanej ceny dostępu do minimum 6 programatorów kompatybilnych z urządzeniem.

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 6 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 10 osób) obejmujących programowanie urządzeń,
w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez kupującego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7

Parametry techniczne

PAKIET 6.

Stymulatory jednojamowe umożliwiające skanowanie ciała przy zastosowaniu MRI, z elektrodą sterydowa   -  400 szt oraz kompatybilna stacja do telemonitoringu  (15 sztuk)

| L.P. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 23 [g] | Podać |  | Wymagane |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej 2018 | Podać |  | Wymagane |
|  | Czas sterylizacji – min. 12 miesięcy | Podać |  | Wymagane |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 5 | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość – co najmniej w zakresie 0,2 – 10,0 [mV] | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 9 | Mozliwość skanowania ciała badaniem MRI |  |  | Wymagane |
| 10 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Elektrody A / V pasywne i aktywne – do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Elektrody A / V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Stacja do telemonitoringu – transmisja danych GSM (koszt transmisji ponosi oferent) | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość analizy parametrów stymulatora przez internet | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Możliwość zdalnego programowania po interrogacji urządzenia | Podać |  | TAK-90pkt, NIE – 0 pkt |

Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne w tym:  szkolenie personelu (lekarzy) w zakresie implantacji, programowania i obsługi urządzenia oraz zapewnienie w ramach zaoferowanej ceny dostępu do minimum 6 programatorów kompatybilnych z urządzeniem.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 6 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 10 osób) obejmujących programowanie urządzeń,
w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do sześciu miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez kupującego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7

Parametry techniczne

PAKIET 7.

Elektroda wielopolowa do mapowania arytmii złożonych kompatybilna z systemem EnSite Precision wyposażona w czujnik pola magnetycznego, umożliwiająca analizowanie dwukierunkowego prostopadłego wektora kierunku propagacji arytmii – 70 sztuk, z kablami łaczącymi – 7 sztuk

| L.P. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produkcja od 2018r | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Kompatybilność z systemem Ensite Precision | Podać |  | Wymagane |
| 3 | Kompatybilność z systemem elektrofizjologicznym Prucka | Podać |  | Wymagane |

Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne w tym:  szkolenie personelu (lekarzy) w zakresie implantacji, programowania i obsługi urządzenia oraz zapewnienie w ramach zaoferowanej ceny dostępu do minimum 6 programatorów kompatybilnych z urządzeniem.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 6 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 10 osób) obejmujących programowanie urządzeń,
w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do sześciu miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez kupującego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7

Parametry techniczne

PAKIET 8.

Defibrylatory-kardiowertery dwujamowe z możliwością internetowej analizy parametrów urządzenia (z pełnym zestawem sprzętowym umożliwiającym analizę)  z zestawem elektrod – 300 szt.

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2018 r | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 [J] | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Algorytm lub system analizy sygnału pozwalający na uniknięcie wykrywania załamka T | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru, jedno/dwukilowe – do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Telemonitoring (w tym stacja do telemonitoringu) – przesyłanie danych na koszt oferenta | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Porty i elektrody DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Algorytm lub równorzędne rozwiązanie promujące własne przewodzenie P-K | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Możliwość skanowania ciała pacjenta badaniem MRI | Tak |  | Wymagane |
| 14 | Możliwość zdalnego programowania po interrogacji urządzenia | Podać |  | TAK-90pkt, NIE-0pkt |

Oferent zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne w tym:  szkolenie personelu (lekarzy) w zakresie implantacji, programowania i obsługi urządzenia oraz zapewnienie w ramach zaoferowanej ceny dostępu do minimum 6 programatorów kompatybilnych z urządzeniem.

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 6 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 10 osób) obejmujących programowanie urządzeń,
w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez kupującego.

Oferent zapewnia min 4 programatory do urządzeń z oprzyrządowaniem niezbędnym do ich działania– połączenia, kable (w tym jeden z analizatorem śródzabiegowym).

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7

Parametry techniczne

PAKIET 13.

Zestaw do usuwania elektrod stymulatorowych oraz ICD

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teleskopowe rurki poliuretanowe (komplet składający się z dwóch rurek) do usuwania elektrod– 200 sztuk | TAK |  | WYMAGANE |
| 2 | Sztylety o typie „tip locking” – 250 sztuk | TAK |  | WYMAGANE |
| 3 | Minimum 3 średnice rurek teleskopowych do wyboru, w tym 8F i 10F | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Minimum 5 średnic rurek teleskopowych do wyboru | TAK |  | TAK-10pkt, Nie-0pkt |

Wykonawca zapewnia szkolenie doskonalące dla min. 4 lekarzy oraz szkolenie w ośrodku dokonującym zakupu (proktoring) zgodnie z zapotrzebowaniem kupującego.

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7

Parametry techniczne

Pakiet 14.

Narzędzie do mechanicznego odwarstwiania tkanek w czasie usuwania elektrody stymulatorowej/defibrylatorowej (mechaniczna koszulka rotacyjna) – 25 sztuk

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimum 2 średnice koszulki tnącej | TAK |  | WYMAGANE |
| 2 | Dwukierunkowy ruch rotacyjny koszulki tnącej | TAK |  | TAK-10pkt, Nie-0pkt |

Wykonawca t zapewnia szkolenie doskonalące dla min. 4 lekarzy oraz szkolenie w ośrodku dokonującym zakupu (proktoring) zgodnie z zapotrzebowaniem kupującego

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7

Parametry techniczne

Pakiet 15.

Automatyczny, podskórny defibrylator/kardiowerter – obejmuje urządzenie z elektrodą oraz zestaw do implantacji, ze stacją do telemonitoringu – 10 sztuk

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2018 r | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Energia defibrylacji/kardiowersji min.75J | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Strefa wykrywania arytmii – programowana, minimum w zakresie 170-220/min | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Możliwość stosowania stymulacji po wysłaniu terapii wysokoenergetycznej (post-shock pacing) | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Możliwość programowania polarności interwencji wysokoenergetycznej | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Programy do automatycznego konfigurowania polarności interwencji oraz sensingu | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Przewidywana żywotność baterii >7lat | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Możliwość prowadzenie telemonitoringu implantowanego urządzenia (stacja nadawcza, przekaz danych bezprzewodowy, system obsługujący dane zgodny z aktualnym prawodawstwem) | TAK |  | Wymagane |

Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne przy implantacji urządzenia, szkolenie personelu (2 lekarzy, 2 pielęgniarki) w zakresie implantacji , programowania i obsługi urządzenia oraz minimum 2 programatory kompatybilne z urządzeniem.

…………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)