Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

- Nazwa przedmiotu zamówienia

KOMORA LAMINARNA II KLASY BEZPIECZEŃSTWA MIKROBIOLOGICZNEGO

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia 22/05/2020 r do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem  na nr 32/278-43-35 Formularz oferty musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e   do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie                            do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                        do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty                             w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Pieczęć Wykonawcy

ącznik nr 3 b

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

KOMORA LAMINARNA II KLASY BEZPIECZEŃSTWA MIKROBIOLOGICZNEGO

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: (min 30 dni)  ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia do 3 tygodni

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5.      Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data……………………………..				………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

PAKIET I

DOSTAWA; KOMORA LAMINARNA II KLASY BEZPIECZEŃSTWA MIKROBIOLOGICZNEGO

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | NR KAT | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto | Cena jed. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego |  | 1 szt.. |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto			………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

PARAMETRY WYMAGANE KOMORY LAMINARNEJ :

1.Komora II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego , zgodna z normą PN EN 12469.

Zgodność potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą .

2.Konstrukcja ograniczająca do minimum liczbę powierzchni stwarzających ryzyko kontaminacji

3.Przeszklone boki komory

4.Podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości blatu roboczego

5.Pionowy , laminarny przepływ powietrza

6.Cichobieżne wentylatory

7.Komora wyposażona w 3 wentylatory ( silniki)

8.Minimum dwa filtry HEPA

9.Stała i bezpieczna szybkość przepływu w komorach zapewniona przez automatyczną kompensację przepływu powietrza w komorze i na wylocie w stosunku do zmieniających się warunków pracy np.w wyniku zużycia( stopniowego zapychania )  filtrów HEPA

10.Lampa UV – zamocowana na stałe , zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem w czasie pracy

11.Licznik czasu pracy filtrów  i lampy UV z funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany.

12.Alarmy wizualne nieprawidłowej pracy komory wyświetlane na ekranie sterownika

13.Zródło światła białego , bezcieniowe , umieszczone poza obszarem roboczym

14.Okno frontowe – szkło hartowane , podnoszone i opuszczane elektrycznie i umieszczone pod kątem w stosunku do blatu roboczego

15Jedno lub dwa gniazda prądu.

16.Podstawa komory- stelaż wykonany z profili zamkniętych  ,kółka blokowane

17.Wymiary komory :   maksymalnia szerokość zewnętrzna  1400 mm

18.Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym , menu w języku polskim .Sterownik urządzenia wyposażony w program umożliwiający przeprowadzenie dekontaminacji komory

19.Funkcja trybu pracy – utrzymująca komorę w ciągłej gotowości do pracy , przy jednoczesnym ograniczeniu zużyciu energii  i redukcji głośności

20.Tryb uśpienia Stand-by

21.Deklaracja zgodności CE

22.Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego oraz elektrycznego – dołączyć do oferty

…………………………………………							           podpis osoby upoważnionej

## 34/2020					                      			 	ZM

## PROJEKT UMOWA NR		  /	  	/EZ/2020

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział                            X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego  według formularza cenowego załącznik  nr 1 do umowy.

2.Termin dostawy komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego nastąpi                           do 3 tygodni od podpisania umowy.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym                           do obrotu.

§ 2

1.Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego w ilości i asortymencie podanym w załączniku do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu oraz Pracownik Elektroniki Medycznej.

5.Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego nastąpi własnym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.Okres gwarancji na dostarczony komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego wynosi …………. m-cy licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego.

7.Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników Zamawiającego i poświadczy to podpisanym przez obie strony protokołem.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych                                   (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności   czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymaną komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego nastąpi                     na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu na konto Wykonawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 20,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy  dokonanej przez producenta lub dystrybutora.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 11

W związku z przepisem art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający/Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY